Acquisition de spectre avec Jenway 63xx pour Regressi

Mettre en route le spectrophotomètre et attendre qu’il ait fini sa phase d’initialisation (disparition de CAL).

Lancer le logiciel Jenway63xx.

Au démarrage, le logiciel vérifie la présence du spectrophotomètre. S'il ne le trouve pas, il apparaît un bouton  permettant d'imposer la voie série et de refaire un test. Si vous utilisez un convertisseur USB-série, il se peut que cela ne marche sur un port USB mais que cela marche sur celui d’à côté, donc à essayer…

Il faut en suite effectuer les opérations suivantes :

Indiquer les bornes du spectre et le pas de longueur d'onde

pour effectuer le balayage avec la cuve remplie de solvant (remarque : le zéro sera fait à la longueur d’onde maximale)

pour tracer le spectre

Dans ces deux cas, lors de la demande de déplacement du spectrophotomètre vers la longueur d'onde initiale, le spectrophotomètre refuse parfois de le faire. Dans ce cas, cliquer sur le bouton , changer la longueur d'onde du spectrophotomètre (une variation de 1 nm suffit) puis recommencer.

pour envoyer les données vers Regressi. Initialement, on crée un nouveau fichier. La zone paramètre de la boite de dialogue d'envoi vers Regressi permet de préciser les conditions d'acquisition du spectre : par ex. si on étudie un indicateur coloré, on peut donner la valeur du pH correspondante.

Ensuite si on enregistre d'autres spectres, on peut choisir de les ajouter comme nouvelle page ou nouvelle colonne. Les pages sont plus simples à utiliser pour faire des superpositions graphiques, le commentaire permettra de distinguer les différentes pages.. Les colonnes sont plus simples à utiliser pour effectuer des calculs entre spectres (détermination du pKa d'un indicateur coloré à partir de deux spectres à pH différents.

# Cinétique

Il faut effectuer dans l’ordre :

- Choix de la longueur d’onde et validation pour positionnement du spectro.

- Insérer une cellule avec le solvant et faire le blanc.

- Choix de la durée, (modifiable en cours de route), insertion de la solution et validation pour démarrer l’acquisition.

# Loi de Beer-Lambert

On a le choix entre trois modes de fonctionnement par le bouton  :

- Loi de Beer Lambert proprement dit : le logiciel lit l'absorbance sur le spectrophotomètre en réponse à deux actions :

- validation dans la boite d'édition de la concentration, on trace le point correspondant et on calcule la pente de la droite A(c).

- clic sur le bouton concentration inconnue : on calcule cette concentration grâce à la pente précédente.

Il n'y a pas de sauvegarde possible : ce mode est destiné à des mesures immédiates de concentration.

- Entrée clavier : on définit une grandeur entrée au clavier : concentration (pour une étude détaillée de la loi de Beer Lambert), pH(détermination d'un pKa) ou fraction molaire (méthode de Job). La validation dans la boite d'édition de la valeur de la grandeur lance la lecture de l'absorbance.

- Enregistrement incrémental : la lecture de l'absorbance est faite par frappe de la barre d'espace ou clic sur le bouton enregistre.

On peut régler la longueur d'onde d'étude. L'envoi de cette donnée au spectrophotomètre est fait par clic sur le bouton M(ise) à J(our). Lorsque cette mise à jour n'est pas faite, le bouton clignote.

pour reprendre une mesure à zéro.

pour effacer le dernier point acquis.

La sauvegarde se fait dans les mêmes conditions que précédemment.

# Tracé de spectres

Pour les tracés de spectre, on garde le "spectre du blanc" en mémoire. Mais pour des raisons de durée, le "spectre du blanc" n'est enregistré que sur la partie utile en longueur d'onde. Donc si vous faites plusieurs spectres successifs, il faut que l'étendue de ces spectres recouvre celle enregistrée pour le blanc. Sinon il faut refaire le blanc.

Le zéro sur le Jenway n'est demandé qu'à la valeur maximale des longueurs d'ondes testées pour commencer le spectre dans des conditions à peu près raisonnables : quelque chose du genre "il y a moins de chance que cela sature en cours de route".

Conclusion : si vous faites plusieurs spectres successifs, faites un blanc sur une gamme de lambda suffisamment large, et ensuite les spectres à la suite sans refaire le blanc.

Ceci au problème classique près des spectrophotomètres : mise en route depuis suffisamment longtemps pour être sûr que les caractéristiques n'évoluent pas.

pour sortir du logiciel

Téléchargement à : http://pagesperso-orange.fr/jean-michel.millet/jenway6300.zip

Les remarques sont bienvenues à : regressi@orange.fr

La voie série est configurée ainsi : 1200 bauds ; 7 bits ; parity odd ; 1 stop bits ; DTR RTS activé ; utilise DSR CTS